Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию, поставке запасных частей и ремонту весов ЭВАС-80

| № п/п | Наименование оборудования | Заводской номер | Вид услуг | Периодичность и сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы автомобильные ЭВАС-80 до 80 тонн, 18 метров, с 8 (восемью) тензометрическими датчиками балочного типа, тензометрический терминал CI-5010A | 144 | техническое обслуживание | Ежемесячно по устной или письменной заявке Заказчика. Продолжительность проведения технического обслуживания оборудования не может превышать 2 часа. |

| 2 | Весы автомобильные ЭВАС-80 до 80 тонн, 18 метров, с 8 (восемью) тензометрическими датчиками балочного типа, тензометрический терминал CI-5010A | 146 | техническое обслуживание | Ежемесячно по устной или письменной заявке Заказчика. Продолжительность проведения технического обслуживания оборудования не может превышать 2 часа. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Перечень работ по техническому обслуживанию:

1). Проверка состояния тензометрических датчиков:

  - Осмотр целостности кабеля, идущего от каждого тензометрического датчика до балансировочной коробки. В случае обнаружения повреждения кабеля исполнитель своими силами и из своих материалов производит замену поврежденного участка или (при необходимости) всего кабеля;

  - Проверка крепления датчика, регулировка, протяжка и все сопутствующие работы;

  - Проверка состояния пыльника. Замена при необходимости. Материал Исполнителя;

  - Проверка работоспособности датчиков грузом.

2). Проверка и осмотр балансировочных коробок:

2.1. Вскрыть балансировочные коробки,

2.2. Проверка балансировочных коробок на наличие в них влаги. В случае обнаружения – устранить.

3). Осмотр и регулировка упоров продольного и поперечного смещения:

3.1 Регулировка зазоров в упорах (между винтами упоров и пятами), допустимое значение – 3 мм, Ключ на 46;

3.2 Очистка и смазка винтов упоров;

3.3.Осмотр, проверка, и протяжка всех болтовых соединений.

4). Проверка весоизмерительного прибора и дублирующих индикаторов;

4.1. Проверка целостности пломб поверки;

4.2. Проверка и регулировка состояния индикации;

4.3. Проверка и настройка работоспособности клавиатуры;

4.4. Проверка состояния соединенных разъемов, в случае неисправности их перепайка и(или) замена;

4.5. Проверка и настройка (регулировка) идентичности показаний весоизмерительного табло и дублирующего индикатора;

4.6. Проверка целостности штекеров COM-порта, в случае неисправности их перепайка и(или) замена;

4.7. Проверка связи COM-порта с персональным компьютером;

5). Проверка метрологических характеристик весов.

5.1.Сравнение текущего сигнала датчиков при ненагруженной платформе («нулевого сигнала») с нулевым сигналом при последней калибровке.

5.2.Проверка и (при необходимости) регулировка чувствительности весов при нагружении малым грузом над каждым датчиком (порядка 1,4 дискреты).

5.3. Проверка и (при необходимости) регулировка независимости показаний весов от положения груза на платформе (Заказчик предоставляет груженый короткий автомобиль или автопогрузчик, пригодный по габаритам для установки в нескольких положениях на весах).

5.4. Подстройка коэффициентов преобразования датчиков при помощи резисторов (в аналоговых весах);

5.5. Проверка показаний весов контрольным грузом. Регулировка;

6). Вызов специалиста для проведения работ по ремонту оборудования.

6.1 При поступлении от ЗАКАЗЧИКА заявки посредством телефонной связи о неисправности весов, сотрудник (специалист) ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан явиться в течение 2 (двух) часов с момента поступления такой заявки на объект ЗАКАЗЧИКА с запасными частями перечень и количество, которых определен в Приложении №2 проекта Договора

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 2 (часов) часов с момента прибытия на объект ЗАКАЗЧИКА обязан определить неисправность и заменить неисправные узлы и детали оборудования на поставленные запасные части.

6.3. Общая продолжительность времени с момента поступления заявки ЗАКАЗЧИКА и до окончания ремонта Оборудования не должно превышать 4 (четыре) часа.

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оказываются на территории ЗАКАЗЧИКА по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш.  Московское, 56, Полигон «МАГ-1».

Перечень запасных частей, применяемых при ремонте оборудования

|  | Наименование | вид | Лимитированное количество | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Тензометрический датчик | товар | 2 | шт. |
| 4 | Коробка балансировочная | товар | 2 | шт. |
| 5 | Пыльник для тензометрических датчиков | товар | 8 | ед. |
| 6 | Кабель RVVP 4×0.35 | товар | 200 | метр |
| 7 | Переходник Com-com | товар | 2 | ед. |